## Счетчики ППО

Счетчики жидкости с овальными шестернями (счетчики ППО) предназначены для измерения объемного количества расхода топлива, или других неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 сСт с температурой от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, давлением до 1,6 МПа. и имеют класс точности 0,25% или 0,5%. 

Счетчики ППО используют в стационарных технологических установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков. 

Принцип действия счетчиков ППО с овальными шестернями заключается в том, что две шестерни овальной формы, вращаясь под действием потока жидкости и находясь в зацеплении, отмеряют при каждом обороте некоторый объем жидкости. Вращение шестерен передаются в счетный механизм, преобразуясь в единицы объема. 

Счетчики ППО, таким образом, являются механическим расходомером (в комплектации с механическим отсчетным устройством (СУ), с возможностью электрического съема информации, для чего счетчики ППО комплектуются устройством съема сигналов (УСС) и вторичным прибором ВП-5А или контроллером типа КУП с электронным цифровым отсчетным указателем мгновенного, разового и суммарного расхода жидкости, также пультом дистанционной передачи информации "Весна-ТЭЦ", который имеет связь по интерфейсу RS-232 с ПК. 

Счетчики ППО классифицируются по величине условного прохода (мм), допустимому максимальному давлению( МПа), модификации по съему информации, (СУ/УСС), по классу точности (0,5%, 0,25%), и по вязкости измеряемой жидкости Так , например, ППО-40/0,6-СУ, 0,5%, 6-60 мм2/с – это счетчик ППО с условным проходом 40 мм, максимально допустимым давлением 0,6 МПа, классом точности 0,5% и предназначенным для измерения расхода жидкости с вязкостью 6-60 мм2/с Присоединительные размеры счетчиков ППО - фланцевое по ГОСТ 12820-80 в зависимости от условного прохода и рабочего давления, а также штуцерное М42х2 для счетчика ППО-25-1,6. .

## Технические характеристики и стоимость.

| Тип | Цена деления отсчетного устройства, л | Условный проход, ДУ, мм | Рабочее давление, МПа | Температура изм. жидк., °С | Класс точности | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механ. | электр. |  |  |  |  |  |
| Счетчик ППО-25/1,6 | 0,1 | 0,1 | 25 | 1,6 | от -40 до +60 | 0,25; 0,5 | 7,5 |
| Счетчик ППО-40/0,6 | 1 | 1 | 40 | 0,6 | от -40 до +60 | 0,25; 0,5 | 20 |

| Тип | Класс точности | Диапазон вязкости измеряемой жидкости, мм2/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,55-1,1 ¦ 1,1-6,0 | 6,0-60 | 60-300 |
|  |  | Расход, м3/ч |
|  |  | min | ном | max | min | ном | max | min | ном | max |
| Счетчик ППО-25/1,6 | 0,25 | 1,0 | 3,6 | 7,2 | 1,0 | 3,6 | 7,2 | 1,0 | 3,6 | 7,2 |
|  | 0,5 | 0,72 | 3,6 | 7,2 | 0,72 | 3,6 | 7,2 | 0,72 | 3,6 | 7,2 |
| Счетчик ППО-40/0,6 | 0,25 | 5 | 18 | 25 | 5 | 18 | 25 | 5 | 18 | 25 |
|  | 0,5 | 2,5 | 18 | 25 | 2,5 | 18 | 25 | 2,5 | 18 | 25 |

| СЧЁТЧИКИ ДЛЯ УЧЁТА НЕФТЕПРОДУКТОВ | кл.точн. Цена в руб., с НДС |
| --- | --- |
|  | 0,25% | 0,5% |
| Счетчик ППО-25/1,6-СУ (с овальными шестернями, Ду-25мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 0,72-7,2 м.куб./час) | 17 500 | 15 500 |
| Счетчик ППО-40/0,6-СУ (с овальными шестернями, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч ) | 21 500 | 19 500 |